## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院飞利浦（ Ingenia 1.5T）医用磁共振成像设备保修及升级服务项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、保修设备、服务期限： 1、设备名称、规格型号：医用磁共振成像设备（飞利浦 Ingenia 1.5T）维保服务。 2、服务年限：3年。
| 2 | 二、维保服务的具体内容及要求：
| 3 | 1、中标供应商按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。
| 4 | 2、服务内容：飞利浦 Ingenia 1.5T 整机保修含人工、MRI 所有配件（除磁体、液氦、第三方附属设备外以及第三方设备除外）、原厂体部压缩感知成像技术功能软件（Compressed SENSE_Body）、脂肪定量分析技术功能软件（MDIXON BODY FAT QUANT SPEC）等。
| 5 | 3、预防性保养：每合同年度内至少4次，按照计划提供，以保证设备处于最佳运行状态，包括： （1）保养周期：中标供应商须制定详细的维保计划，并在每次维护保养时间前一周通知采购人，协调确定具体保养时间。维护保养应在不影响采购人正常工作的时间内进行。 （2）内容包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、校准等。 （3）维护保养的耗品、配件应为设备原厂生产全新配件，并保证设备经维护后的技术参数应与设备出厂标准相同，预防性保养中需要更换的损耗品由中标供应商提供等。
| 6 | 4、安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括： （1）制定检查计划 （2）机械安全检查 （3）电气安全检查 （4）记录检查结果 （5）出具安全检测报告
| 7 | 5、质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到制造商生产检验质量标准。 （1）制定检查计划 （2）图象质量（效果）检查 （3）评判参数结果 （4）调整/校准 （5）记录检查结果
| 8 | 6、开机率：在合同期内保证 95%的开机率按一年 365天计算。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，按1：3 比例顺延保修期时间（即按天算、开机日每降低 1 个日历日，保修期顺延 3 个日历日），维保顺延所产生的费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。
| 9 | 7、响应时间：全国范围内开通400/800免费热线电话，7×24小时提供服务，1小时内响应，提供电话、网络等技术支持，如以上技术支持无法解决设备故障，工程师应在24小时内到达现场（包含节假日）。
| 10 | ▲8、备件来源要求：为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，投标人确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂全新未拆封备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障；对于进口备件，供应商提供海关注册登记证及重要备件的进口证明，以证明供应商备件来源的合法性。
| 11 | 9、安全升级（FCO）：必须在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂该型号设备的升级文件及工作记录（需经采购人确认信息安全）。 （1）持续监控设备是否需要升级 （2）提供安全性升级 （3）提供建议性升级 （4）记录升级程序
| 12 | 10、远程连接及诊断：投标人需提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，在用户允许的情况下可以接入设备，以保证维修的及时性，并能保障网络连接的安全性，且远程服务应满足以下需求：该远程服务可以实现远程不断监控和保护医疗设备，及时发出预警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率；基于设备嵌入式远程连接方案投标服务商需符合HIPAA和NEMA安全要求，并且通过ISO27001国际信息安全管理体系。
| 13 | 11、故障诊断：投标人必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key），并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并提供书面承诺，加盖公章
| 14 | 12、投标人具备飞利浦MRI原厂维修资质工程师不少于3名,提供相关证明
| 15 | 13、根据采购人使用和管理科室工作安排，提供≥1 人次/年的相关设备标准培训，由具有原厂维保培训资质的工程师对设备使用和管理人员进行使用和日常设备维护保养培训。培训内容包括且不限于：设备安全使用、设备常规操作注意事项、设备日常维护保养、设备常规故障解决办法以及设备临床应用注意事项等。
| 16 | 三、体部压缩感知成像技术（Compressed SENSE_Body） 1、适用飞利浦 MRI设备 2、软件功能：不仅可用于各扫描序列而且可应用到所有检查部位的全新加速扫描技术。与常规扫描序列相比在确保图像质量前提下能使2D和3D扫描速度加快50%以上。压缩感知技术可提供所有组织对比度和全部体部解剖组织
| 17 | 四、脂肪定量分析技术（MDIXON BODY FAT QUANT SPEC） 1、适用飞利浦 MRI设备 2、软件功能：提供了多回波采集的3D mDIXON序列，在对T2*衰减进行校正后获得多个脂肪峰曲线，可以在单次屏气的时间内完成对整个肝脏的扫描，并获得脂肪分数定量图。一次采集后可提供水、脂肪、同相位、异相位的影像以及脂肪分数图和T2*/R2*弛豫图。脂肪分数图和T2*/R2*弛豫图可以以带有定量标记条的伪彩图方式显示。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注

## Sheet2
30°内窥镜 | 2 | 支
30°双阀镜鞘 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
双头骨膜剥离器 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
L型 | 2 | 支
直型骨凿 | 2 | 支
左弯骨凿 | 2 | 支
右弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 支
三角骨凿 | 2 | 支
方形骨凿 | 2 | 支
直型吸引器 | 2 | 支
弯头吸引器 | 2 | 支
肌肉扩张器 | 2 | 支
骨锤 | 2 | 支
直型椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
弧形椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
咬骨钳柄 | 2 | 支
直型枪柄式髓核钳 | 2 | 个
弯型咬骨剪 | 2 | 个
减压器械盒 | 2 | 个