## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 硬性电子膀胱肾盂镜（电子输尿管镜） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、电子输尿管镜（成人镜）
| 2 | 有效工作长度：≥425mm；
| 3 | 镜嘴尺寸≥3.0/7.5Fr，
| 4 | 镜管最大尺寸≤11Fr
| 5 | 器械通道最小宽度：≥5Fr
| 6 | 视场角：≥120°；
| 7 | 视向角：0° ；
| 8 | 图像输出像素≥16万像素；
| 9 | 防进液等级：≥IPX7；
| 10 | 可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒。
| 11 | 二、电子输尿管镜（小儿镜）
| 12 | 有效工作长度：≥425mm；
| 13 | 镜嘴尺寸≥3.5/5.0Fr，
| 14 | 镜管最大尺寸≤9.5Fr
| 15 | 视场角：≥120°；
| 16 | 视向角：0° ；
| 17 | 图像输出像素≥16万像素；
| 18 | 防进液等级：≥IPX7
| 19 | 可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒。
| 20 | 三、电子内窥镜处理器
| 21 | 可使用按键快捷调节画面放大和缩小，范围: 1X、1.5X、2X
| 22 | 手动多级调节灯光的强度，范围: 0%—100%
| 23 | 摄像系统的图像：≥1920×1080；
| 24 | 冷光源的相关色温在3000K～7000K范围内；
| 25 | 输出视频信号：≥3种；
| 26 | 液晶触摸显示屏：≥7.0英寸，方便显示和设置参数；
| 27 | LED光源模组在正常使用的情况下寿命≥60000小时；
| 28 | 具有图像冻结、拍照、录像功能；
| 29 | 自带图像降噪功能，使图像更加清晰稳定，真实还原色彩、图像细节；
| 30 | 适用同品牌电子内窥镜。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注