## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 泌尿外科手术内窥镜 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 内窥镜:规格尺寸≥4×300mm、视向角≥20°；
| 2 | 镜鞘（内鞘）:≥20Fr、可360°旋转；
| 3 | 镜鞘（外鞘）:≥25Fr、带进出水开关；
| 4 | 镜鞘（闭孔器）:采用医用不锈钢材质；
| 5 | 镜鞘（可视内鞘）：带5Fr工作通道，
| 6 | 内鞘进出水接头：可配合内鞘实施单鞘手术；
| 7 | 一次性使用电切镜手术电极：环状，粗细可选
| 8 | 消毒盒:适合装配手术内窥镜消毒用；
| 7 | 配置清单
| 8 | 内窥镜 1支
| 9 | 工作手柄1个
| 10 | 镜鞘（内鞘）1支
| 11 | 镜鞘（外鞘）1支
| 12 | 镜鞘（闭孔器）1支
| 13 | 镜鞘（可视内鞘）1支
| 14 | 内鞘进出水接头 1 个
| 15 | 内鞘进出水接头 1 个
| 16 | 冲洗接头 1 个
| 17 | 一次性使用电切镜手术电极 细环 1 支
| 18 | 一次性使用电切镜手术电极 粗环 1 支
| 19 | 负压吸引收集装置1个
| 20 | 消毒盒 1 个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注