## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康全自动凝血分析仪及试剂耗材项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 检测项目：凝血酶原时间PT、凝血酶时间TT、活化部分凝血活酶时间APTT、纤维蛋白原FIB、D-二聚体D-Dimer、激活全血凝固时间ACT
| 2 | 检测方法：凝固法、免疫比浊法
| 3 | 样本类型：全血、血浆
| 4 | 出结果时间≤15min
| 5 | 定标方式：二维码扫描完成定标
| 6 | 具备开机自检
| 7 | 温度控制37℃±1℃
| 8 | 支持热敏打印
| 9 | 技术平台:离心式微流控
| 10 | 测量准确度:FIB测量的相对偏差不超过±10.0%；D-Dimer测量的相对偏差不超过±15.0%
| 11 | 电源电压:～220V-240V
| 12 | 额定频率:50/60Hz
| 13 | 额定功率:180VA
| 14 | 环境温度:15℃～30℃
| 15 | 相对湿度:40%-70%
| 16 | 空白限:D-Dimer的试剂空白限≤0.2ug/mL
| 17 | 软件功能:有“项目检测”、“记录”、“维护”和“帮助”
| 18 | 稀释液添加方式:自动添加
| 19 | 数据接口:USB接口，LAN网口
| 20 | 通讯功能:具有2个USB接口，1个LAN网口，WIFI连接功能
| 21 | 二维码扫描:自动扫描
医用耗材参数/配置 | 序号 | 耗材名称及规格 |  | 备注
1
2
3