## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院五分类细胞分析仪项目参数调研清单产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 全自动血细胞五分类，测试25项参数，2个散点图，2个直方图(RBC直方图，PLT直方图)，同时具有异常情况报警功能
| 2 | 测定原理：白细胞采用鞘流激光散射技术，红细胞、血小板采用阻抗法， 血红蛋白浓度采用无氰无毒试剂
| 3 | 白细胞采用鞘流激光散射技术，红细胞、血小板采用阻抗法，血红蛋白浓度采用无氰无毒试剂
| 4 | BAS0 采用独立的鞘流激光散射技术
| 5 | 分析模式:CBC、CBC+DIFF
| 6 | 血样模式:静脉血模式、预稀释模式、微量全血模式
| 7 | 扫流技术:仪器对细胞的测量采用先进的扫流技术
| 8 | 浮动界标技术:仪器对细胞分类采用浮动界标技术，并且可以进行人工辅助分类
| 9 | 检测技术:数字滤波及线性拟合
| 10 | 具有试剂零残余技术
| 11 | 质控:具有多种质控模式，L-J 质控，X-B 质控
| 12 | 校准质控：提供质控品进行产品的质控
| 13 | 用血量：全血：≤15μL；预稀释：≤20μL
| 14 | 测试速度：≥60 个标本／H
| 15 | ‌样本处理模式‌：支持随机、急诊、批处理等多种样本处理模式
| 16 | 检测通道：双通道测试模式
| 17 | 清洗功能:血样稀释、自动冲洗一体化，采样针自动清洗功能、液路定时清洗功能
| 18 | 排堵方式:高压灼烧、正负压反冲、浸泡及智能自动清洗四项功能
| 19 | 存储功能:>20万份病人数据(含直方图)，存储数据可进行查询、删除、打印等
| 20 | 显示器:>10.4寸液晶显示屏，可同屏显示所有数据及直方图
| 21 | 打印:内置热敏打印机
| 22 | 仪器具有 USB端口，RS232串口，网口能联网进行数据传输，支持LIS/HIS 系统，实现检验科室信息联网
| 23 | 报警功能:仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能19、维护功能:具备一键故障消除功能
| 24 | 正常范围参考组别:>9组不同人群正常范围参数限设定功能，包含通用、成年男、成年女、儿童、婴儿、新生儿和3个自定义组
| 25 | 血样的稀释、混匀、计数、清洗等系列过程测试全封闭性，具备良好的生物安全性能
| 26 | 可维护性:具备可视化试剂管理界面、仪器关键器部件状态检测以及仪器自检23、休眠模式:具有自动休眠时间自定义和一键唤醒功能
| 27 | 测试模式：全血模式 预稀释模式
| 28 | 输入设备:支持条形码扫描器输入，也可外接鼠标，键盘
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注

## Sheet2
30°内窥镜 | 2 | 支
30°双阀镜鞘 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
双头骨膜剥离器 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
L型 | 2 | 支
直型骨凿 | 2 | 支
左弯骨凿 | 2 | 支
右弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 支
三角骨凿 | 2 | 支
方形骨凿 | 2 | 支
直型吸引器 | 2 | 支
弯头吸引器 | 2 | 支
肌肉扩张器 | 2 | 支
骨锤 | 2 | 支
直型椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
弧形椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
咬骨钳柄 | 2 | 支
直型枪柄式髓核钳 | 2 | 个
弯型咬骨剪 | 2 | 个
减压器械盒 | 2 | 个