## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院医用电子直线加速器项目参数调研清单产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 具备螺旋CT或CBCT影像引导系统；
| 2 | 机架运动系统：O型臂机架，具备主射线自屏蔽系统； 机械等中心精度（机架+治疗头）≤0.5mm；≥1000mm；
| 3 | X射线能量：6MV （治疗束）、1.5MV（成像束）；6MV X射线非均整模式剂量率连续可变范围：0，75~1000MU/min；
| 4 | 剂量监测系统：封闭式电离室； 电离室最小剂量分辨率：≤0.01MU；电离室日稳定性：≤1%；
| 5 | 准直器系统：叶片数量: 120片；叶片过中心线最大距离：20cm，增加动态治疗射野范围；单次治疗最大调强射野：40cmX40cm
| 6 | 治疗床系统：全碳纤维中空床板，并可在控制室遥控；运动维度：3D；治疗床运动到位精度≤0.05cm；
| 7 | 机载CT影像引导系统：具备机载FBCT影像引导方式；探测器材料：固态稀土陶瓷；探测器列数：40排；每圈最大扫描层数：80；探测器Z轴宽度：22mm；球管阳极等效热容量：25MHU；球管类型：液态金属轴承球管；
| 8 | EPID成像系统： 具备全自动机械臂，五个自由度控制；有效感应面积：64.51cm×60.92cm； SID距离 152.5cm，可匹配全野验证；支持三维CBCT图像引导功能；
| 9 | EPID质控系统：基于EPID的加速器质控功能为原厂系统； 支持2D在体剂量监测；
| 10 | 治疗系统：支持dIMRT动态调强放疗;支持sIMRT静态调强放疗;支持3D-CRT三维适形放疗; 支持动态容积旋转调强放疗;支持SimpleArc简单旋转放疗;支持ConformalArc适形旋转放疗;支持紧急计划放疗：可通过EPID采集影像，直接勾画MLC适形进行计划并治疗;支持SBRT立体定向体部放射治疗;支持SRS立体定向放射外科;支持多等中心治疗;支持SCI治疗;支持TMI治疗;支持剂量引导放疗；
| 11 | 放射治疗计划系统: 提供原厂放射治疗计划系统；支持中/英文界面；支持B/S架构操作； 放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求:物理师工作站：2台；医生工作站：3台；提供加速器数据采集和拟合(建模)。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注