## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院X射线立体定向放射治疗系统项目参数调研清单产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 主要技术参数：X射线能量：6MV；剂量率：1000MU/min；具备多叶光栅系统，具备4种以上的图像引导追踪方式功能；具备机械臂系统，提供两套治疗计划系统及两套靶区勾画系统。
| 2 | 1 主体部分 ：
| 3 | 1.1加速器系统加速管类型 ：驻波 ； 磁控管：提供； 电离室数量：2个； X射线 ：能量（MV）:6MV； 剂量率:≥1000MU/min； 准直系统：具备固定限光筒；具备多叶光栅系统：具备机器人准直器转换系统：自动更换准直器；
| 4 | 1.2机器人治疗臂系统：负重（kg）:≥300；运动轴数量（个）:≥6；治疗床：材质为碳纤维；最大承重量（kg）:≥150；
| 5 | 1.3控制方式：操作台控制、手控盒控制；床面运动方式：遥控；
| 6 | 1.4影像引导系统：X线发生器≥2个；平板影像探测器：≥2个；
| 7 | 1.5追踪系统提供：Synchrony标记点追踪、Synchrony呼吸追踪系统、Synchrony颅骨追踪、Synchrony脊柱仰卧追踪、Synchrony脊柱俯卧追踪及呼吸建模、Synchrony肺部追踪呼吸建模、InTempoTM自适应影像系统
| 8 | 1.6具备DICOM3.0接口提供DICOMRT接口提供用于连接ARIA或MOSAIQ的放疗信息管理系统；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注