## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院数字减影血管造影系统(DSA)项目参数调研清单产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要；
| 2 | 悬吊式或落地式机架或机械臂式，能覆盖全身之功能；
| 3 | 机架可进行等中心旋转；
| 4 | 机架运动包括电动和手动两种方式；
| 5 | C 型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒；
| 6 | C 型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒；
| 7 | 导管床：满足全身检查、治疗的要求；床面要求为碳纤维材料；
| 8 | 检查室内控制系统：提供床旁一套液晶触摸控制屏；
| 9 | 控制室并行处理工作站：透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行；
| 10 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW；
| 11 | 全自动曝光控制，无需测试曝光；
| 12 | X 线球管：球管阳极热容量：≥3.0MHU；球管阳极散热率≥6000W ；
| 13 | 平板探测器：探测器类型：≥14 bits ，非晶硅数字化平板探测器；≥7 种物理成像视野，以适应不同部位介入需要，平板探测器有效采集矩阵≥1500x1500；
| 14 | 具备三维血管重建功能；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注