## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院X线计算机断层扫描仪（超高端CT）项目参数调研清单产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 总体要求：设备型号及功能：所投机型必须为各制造厂家已获得NMPA注册的最高型号、最高技术的产品（如存在注册证变更的，须提供变更后的所有配置），并配备目前所具有的全部成像及后处理功能。探测器：单源CT≥256排或双源CT≥2x96排或双层探测器CT≥128排×2；
| 2 | 扫描机架孔径≥80cm；
| 3 | 球管焦点到探测器的距离≤106cm；
| 4 | 单组发生器功率（非等效）≥108KW；
| 5 | 单只球管最小电流≤10mA；
| 6 | 球管大焦点≤1.1×1.2mm；
| 7 | 球管小焦点≤0.6×0.8mm；
| 8 | 球管单次连续螺旋扫描≥100秒；
| 9 | 数据采集率≥4600views/360°；
| 10 | 扫描床垂直升降最低≤450mm；
| 11 | 扫描床垂直升降最高≥980mm；
| 12 | 单球管螺旋扫描每圈扫描层数≥512层/360°扫描；
| 13 | 螺距：0.5~1.65，连续可调；
| 14 | 超高图像重建矩阵≥1024X1024；
| 15 | 最小探测器单元: ≤0.625mm；
| 16 | 能谱扫描最大探测器 Z 轴覆盖范围：≥8cm；
| 17 | 具有深度学习技术；
| 18 | 设备稳定性：设备核心部件，包括但不限于 X 线球管、X 线高压发生器、X 线探测器等，为设备整机厂商同品牌产品；
| 19 | 机架旋转时间≤0.28s/360°；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注