## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院脊柱内镜手术系统设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、高清摄像系统
| 2 | (一)高清医用内窥镜摄像系统
| 3 | 视频(TV)系统:PAL/NTSC(可切换)换;
| 4 | 同步系统:内部可切换;
| 5 | 图像传感器:1/2.8高感度 COMS;
| 6 | 扫描系统:逐行扫描;
| 7 | 水平分辨力≥1900线;
| 8 | 分辨率≥1920(H)x1080(V)60帧;
| 9 | 输出清晰度≥1080P，逼真的色彩还原能力;
| 10 | 手术模式:带有≥9种内镜手术场景模式，一键式切换内镜模式，适用不同科室;
| 11 | 具有多种图像处理功能:亮度、饱和度、清晰度并具有图像放大、图像翻转等功能;
| 12 | 光学适配器:F15-F25变焦、F16、F20、F22mm可选;
| 13 | 最小光照度:≤1LUX;
| 14 | 帧频:50Hz/60Hz;
| 15 | 安全类别:I类BF;
| 16 | 消毒:浸泡，≥IPX7;
| 17 | (二)医用内窥镜冷光源
| 18 | LED冷光源具有触摸按键，使操作更人性化，简易方便;
| 19 | 灯泡:LED灯珠;
| 20 | 色温:3000K~6000K;
| 21 | 显色指数≥90;
| 22 | 光通盘:8001m;
| 23 | 光谱范围:400~700nm;
| 24 | 噪声≤55dB;
| 25 | 输入功率:200W;
| 26 | 亮度调节:可调，液品面板触摸按键;
| 27 | 灯泡寿命≥20000 小时。
| 28 | (三)高清监视器
| 29 | 面板:IPS27”Fu11 HD(1920x1080)
| 30 | 178°广视角
| 31 | 防尘/防水≥IP35(前面)/≥IP32(背面)
| 32 | (四)医用台车
| 33 | 层式金属推车，带多功能插排及抽屉，饰角颜色可选。单层承重≥25kg,整体承重≥100kg。万向轮可360°旋转，方便耐用。
| 34 | 二、椎间盘内窥镜及手术器械
| 35 | (一)椎间盘内窥镜 工作腔内径≤3.75mm,外径≤6.3mm,视场角:≤80°,视向角≤30°
| 36 | (二)手术器械
| 37 | 1.扩张器长度≤280mm，内径≤2.0mm，外径≤5.0mm 1支
| 38 | 2.套简长度≤220mm，内径≤5.0mm;外径≥5.8mm 1支
| 39 | 3.套简长度≤200mm，内径≤6.0mm，外径≤7.5mm 1支
| 40 | 4.套简长度≤200mm，内径≥6.5mm，外径≥7.5mm1支
| 41 | 5.扩张器长度≤225mm，直径≥6.5mm 1支
| 42 | 6.扩张器长度≤225mm，直径≥7.0mm 1支
| 43 | 7.环锯 长度≤225mm，内径≥5.6mm，外径≥6.6mm 1支
| 44 | 8.环锯 长度≤225mm，内径≥5.6mm，外径≥6.6mm 1支
| 45 | 9.环锯 长度≤225mm，内径≥5.6mm，外径≥6.6mm 1支
| 46 | 10.环锯保护套管长度≥175mm，内径≤6.7mm，外径≥7.5mm 1支
| 47 | 11.环锯保护套管长度≤175mm，内径≥7.7mm，外径≥8.5mm 1支
| 48 | 12.工作套管长度≤178mm，内径≥6.5mm，外径≥7.5mm 1支
| 49 | 13.髓核钳长度≤330mm，直径≥2.5mm 1支
| 50 | 14.髓核钳长度≤330mm，直径≥3.5mm 1支
| 51 | 15.髓核钳长度≤330mm，直径≥2.5mm，头端向上弯(30~50°) 1支
| 52 | 16.抓钳长度≤330mm，直径≥3.5mm 2支
| 53 | 17.可弯曲抓钳长度≤330mm;直径≥2.5mm 1支
| 54 | 18.篮钳长度≤330mm，直径≥2.5mm1支
| 55 | 19.篮钳长度≤330mm，直径≥2.5mm，头端向上弯10°~15 1支
| 56 | 20.咬骨钳长度≤360mm，直径≥3.5mm，头端角度≤55°2支
| 57 | 21.咬骨钳手柄 配套咬骨钳使用 1支
| 58 | 22.剥离器长度≥310mm，直径≥2.5mm，头端宽度≥2.5mm 1支
| 59 | 23.剥离器长度≥310mm，直径≥2.5mm1支
| 60 | 24.环锯手柄高67mm 1支
| 61 | 25.空心钻长度≥175mm，内径≤6.5mm，外径≤8mm1支
| 62 | 26.脊柱微创手术通道扩张管长度≥155mm，内径≤8mm，外径≤9.5mm 1支
| 63 | 27.骨科用线锯导引器长度≥180mm，内径≤1.2mm，外径≤1.5mm1支
| 64 | 28.骨引导针直径≥1.0mm，长度≥400mm 1支
| 65 | 29.骨锤长度≥30mm，长度≤240mm1支
| 66 | 30.脊柱内窥镜手术器械盒1个
| 67 | 31.椎间盘内窥镜盒1个
| 68 | 三、脊柱后路内镜微创手术系统
| 69 | (一)椎间孔镜
| 70 | 1.椎间孔镜与手术器械为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性。
| 71 | ▲2.多通道硬性光学内窥镜，工作长度≤125mm，外径≤10.0mm，器械通道＜7.0mm。
| 72 | 3.视向角 ≤15°，视场角≤ 80°，光照度 250001ux，
| 73 | 4.两个濯洗通道。
| 74 | 5.防刮擦的蓝宝石玻璃镜头。
| 75 | 6.标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实，高压灭菌。
| 76 | (二)手术器械
| 77 | 1.扩张管(一级)外径≤3mm，长度≥230mm 1支
| 78 | 2.扩张管(二级)外径≥5mm，长度≥210mm1支
| 79 | 3.扩张管(三级)外径≥8mm，长度 ≤190mm1支
| 80 | 4.扩张管(四级)外径≥10mm，长度≤170mm 1支
| 81 | 5.扩张管(五级)外径≥11.3mm，长度≤150mm1支
| 82 | 6.扩孔管(单通道)外径≥10mm，长度≤180mm1支
| 83 | 7.环锯外径≥11.4mm，长度≤140mm1支
| 84 | 8.环锯工作套管外径≥12.5mm，长度≥ 95mm 1支
| 85 | 9.工作套管(螺旋套管)外径≤13.7mm，长度≥ 110mm1支
| 86 | 10.工作套管(平口)外径≤11.3mm，长度≤125mm1支
| 87 | 11.工作套管(鸭嘴)外径≤11.3mm，长度≤125mm 1支
| 88 | 12.髓核钳(碗口)外径≥3.5mm，工作长度≥260m1支
| 89 | 13.髓核钳(碗口上翘45°)外径≥3.5mm，工作长度≥ 260mm1支
| 90 | 14.抓钳外径≥4mm，工作长度≥260mm2支
| 91 | 15.抓钳(蛇形弹簧钳)外径≤3mm，工作长度≥260mm1支
| 92 | 16.黄韧带咬切钳(咬骨钳)45°/外径≥4.5mm，工作长度≥260mm 2支
| 93 | 17.黄韧带咬切钳(咬骨钳)90°/外径≥4.5mm，工作长度≥260mm 2支
| 94 | 18.咬骨钳手柄 1支
| 95 | 19.黄韧带咬切钳外径≤3mm，工作长度≥260mm1支
| 96 | 20.黄韧带咬切钳(上翘45°)外径≤3.5mm，工作长度≥260mm1支
| 97 | 22.神经拉钩外径≤3mm，长度≤330mm1支
| 98 | 23.骨凿外径≤3mm，长度≤330mm1支
| 99 | 24.探针外径≤3mm，长度≤330mm 1支
| 100 | 25.神经剥离子(刮匙)外径≤5mm，长度 ≤330mm1支
| 101 | 26.金属锤1个
| 102 | 27.尖锥(穿刺针)外径≤1.8mm，长度≤200mm 2支
| 103 | 28.导丝外径≤1.5mm，长度≤450mm1支
| 104 | 29.椎间孔镜消毒盒1个
| 105 | 30.椎间孔镜手术器械消毒盒 1个
| 106 | 四、脊柱微创后路融合系统工具
| 107 | 1.环锯 可视半齿环锯，工作长度≥126mm，外径≥11.2mm，内径≥10.2mm1把
| 108 | 2.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度≤370mm，宽度≥7.0mm，1把
| 109 | 3.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度≤370mm，宽度≤8.0mml把
| 110 | 4.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度≤370mm，宽度≤9.0mm，1把
| 111 | 5.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度≤370mm，宽度≤10.0mm，1把
| 112 | 6.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度≤370mm，宽度≤11.0mm，1把
| 113 | 7.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度 ≤370mm，宽度≤12.0mm，1把
| 114 | 8.椎间盘铰刀 倒装可视饺刀，工作长度≤370mm，宽度≤13.0mm，1把
| 115 | 9.椎间盘铰刀 倒装可视铰刀，工作长度 ≤370mm，宽度≤14.0mm，1把
| 116 | 10,椎间盘饺刀 倒装铲型铰刀，工作长度≤370mm宽度≤8mm，1把
| 117 | 11.椎间盘铰刀 倒装梯形方凿，工作长度≤370mm宽度≤10mm，1把
| 118 | 12.饺刀快装手柄，配合倒装器械使用，1个
| 119 | 13.植骨器植骨器推杆，长度≤172mm,直径≤7.5mm，1个
| 120 | 14.植骨漏斗植骨器漏斗,长度≥165mm，1个
| 121 | 15.导杆 一级扩张器，长度≥230mm，外径≥3.0mm，内径≤1.4mm1支
| 122 | 16.导杆 二级扩张器，长度≤178mm，外径≥10.0mm，内径≥3.2mm，1支
| 123 | 17.套筒-圆外套筒，工作长度≥120mm，宽度≥15.6mm，内径≥14.6mm，1个
| 124 | 18.套筒-半圆内套筒，工作长度≥124mm，宽度≥14.0mm，内径≤10.3mm，1个
| 125 | 19.套筒-外套筒，工作长度≥107mm，宽度≥16.0mm，内径≥10.9mm，1个
| 126 | 20.套筒-内套筒，工作长度≥110mm，宽度≥14.0x12.1mm，内径10.2mm，1个
| 127 | 21.融合器械盒 设计卡槽，用于放置融合工具和消毒，1个
| 128 | 五、等离子射频手术系统
| 129 | (一)主机
| 130 | 1.电源:AC220V士10%，50Hz士1Hz
| 131 | 2.工作频率:100KHz
| 132 | 3.输出功率≤330W
| 133 | 4.工作温度:40-70℃
| 134 | 5.设备具有三种频率模式，分别对应低温等离子消融切割功能、高频消融功能及射频消融功能，可满足不同手术对相应功能的需求
| 135 | 6.具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器被检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准(GB9706.19和GB11244)的检测。
| 136 | 7.主机和电极为同一品牌
| 137 | 8.设备注册证是国家食品药品监督管理局批准的三类医疗器注册证
| 138 | 9.主机具备自动保护装置:主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。
| 139 | 10.部分刀头在使用时具备工作时间提示音
| 140 | 11.时间可控制在 900 亳秒内
| 141 | 12.具有ABLATE(消融切割)、C0AG(凝固止血)两种工作模式
| 142 | 13.等离子汽化切割:多档可调:等离子凝固止血:多档可调。
| 143 | 14.具有温控反馈技术:能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。
| 144 | 15.智能识别、简易化:设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示:能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。
| 145 | 16.电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠，
| 146 | 17.可选配三脚踏开关:三脚踏开关能够通过脚路轻松实现 ABLATE(消融切割)和 COAG 的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。
| 147 | 18.智能记忆电极常用参数，方便下次使用；
| 148 | 19.故障报警提示功能；
| 149 | 20.输出正常提示功能，主机音量大小可调节。
| 150 | 21.发明专利:具备等离子体技术的发明专利(非实用型专利、非外观专利)
| 151 | 22.具备欧盟认可的 CE 证书
| 152 | 23.同一设备可应用于:脊柱外科、关节外科以及疼痛科开展相关手术治疗。如:推间盘摘除术、双通道椎管减压术、推间融合术，经皮穿刺低温等离子颈椎、腰椎髓核成型术;肩关节镜手术、关节镜手术、关节镜等手术治疗。
| 153 | (二)脚控开关 可选配三脚踏开关:三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现 ABLTE和 COAG 的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。
| 154 | (三)射频刀头
| 155 | 1.主机和电极为同一品牌
| 156 | 2.腰椎椎间孔镜手术电极，应用于外科手术中针对软组织的消融、切割、凝血、止血。
| 157 | 五、手术动力刨削系统
| 158 | (一)主机
| 159 | 1.微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载转速误差在±10%范围；
| 160 | 2.电机自动识别功能；
| 161 | 3.支持开放式手术、后路和侧路微创手术的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理;
| 162 | 4.双动力输出接口；
| 163 | 5.≥7寸彩色液品屏，触摸式菜单操作界面；
| 164 | 6.系统自诊断和保护技术；
| 165 | 7.具有刀具识别功能，自动匹配推荐使用参数；
| 166 | 8.运行参数可调，脚踏开关具有无级变速控制功能
| 167 | 9.可加挂冷却泵；
| 168 | 10.BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计
| 169 | (二)脚踏开关
| 170 | 1.线缆长 3-4.5m 可选，无级调速，可进行功能切换;
| 171 | 2.≥IPX8 防水等级，防滑、防侧翻；
| 172 | 3.符合人机工程学设计，减轻脚疲劳；
| 173 | 4.精致小巧，造型时尚;
| 174 | 5.坚固结构设计，承载重量≥1350N，舒适耐用。(三)刨削头、磨头直径≥ 4.0mm；
| 175 | (三)微电机
| 176 | ▲1.直流无刷微电机，自动风冷技术，最高转速≥60000r/min，持续扭矩≥1.3N*cm，最大功率≥100W；
| 177 | 2.急停时间<0.2s;
| 178 | 3.快速拔插安装接口，支持磨钻手柄和小骨钻、锯、铣手柄；
| 179 | 4.电缆长 ≥3m;
| 180 | 5.耐高温压力蒸汽灭菌。
| 181 | (四)磨钻手柄
| 182 | 1.外形尺寸:外径≥16mm，直角；
| 183 | ▲2.最高转速:≥60000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<60dB;
| 184 | 3.磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，同时具有手柄周向调节功能；
| 185 | (五)磨钻头(一次性无菌微创脊柱钻头)
| 186 | 1.应用:用于骨科或其他外科微创手术中对骨组织的磨削处理；
| 187 | 2.刀具种类丰富，具有球形、柱形、金刚石等形状，部分型号具有保护鞘；
| 188 | 3.长度系列:350mm、290mm;
| 189 | 4.外刀管直径系列:2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm;
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注