## Sheet1
医疗器械采购项目参数调研清单
产品序号 | 产品名称/数量/单位 | 需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
1 | 四维悬吊康复工作站（悬吊康复训系统）1套 | 需求参数 | 1 | 1.1运动康复组合式平台，可针对运动康复需求设计个性化运动处方。
|  |  | 2 | 1.2双滑移悬挂设备：承重200公斤，与滑动悬挂设备连接；
|  |  | 3 | 1.3滑动悬挂设备：尺寸720*170*70mm，沿双滑移轨道水平移动，可锁定在轨道任意位置；
|  |  | 4 | 1.4 悬吊康复训练器：
|  |  | 5 | 1）承载人体全部重量的装置应能承载力 2000N±2%，承载部分重量的装置应能承载力 750N±2%；（需提供具有 CMA 和 CAS 资质检测机构出具的检测报告）
|  |  | 6 | 2）使用防护带的器械，其防护带应能承载 1000N±2%；（需提供具有 CMA和 CNAS 资质检测机构出具的检测报告）
|  |  | 7 | 3）人体悬吊带或吊兜的额定载荷力应>2000N；（需提供具有 CMA 和 CNAS 资质检测机构出具的检测报告)
|  |  | 8 | 4）把手、抓握杆应能承载 1000N 垂直力、500N 水平力，承载时不应有超过 f=1/50 的变形；（需提供具有 CMA和 CNAS 资质检测机构出具的检测报告)
|  |  | 9 | 1.5 扣环窄悬带：尺寸≥880*110*5mm，连接训练器，用于固定悬吊四肢训练；
|  |  | 10 | 1.6 扣环宽悬带：尺寸 ≥880*235*5mm，连接训练器，用于固定悬吊躯干训练；
|  |  | 11 | 1.7 头颈悬带：尺寸 ≥700*100*1.5mm，连接训练器用于固定悬吊头颈部训练；
|  |  | 12 | 1.8 握带：尺寸 ≥340*100*1.5mm，连接训练器用于手部和脚踝训练；
|  |  | 13 | 1.9 握柄：尺寸≥220*140*35mm、连接训练器用于训练中手部抓握；
|  |  | 14 | 1.10弹性辅力挂绳（黑-短）：长30cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练；
|  |  | 15 | 1.11弹性辅力挂绳（黑-长）：长60cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练；
|  |  | 16 | 拉伸范围对应阻力关系： 拉伸范围（%） 33 50 100 150
|  |  | 17 | 阻力（公斤） 4.0 4.7 6.7 8.6
|  |  | 18 | 1.12弹性辅力挂绳（红-短）：长30cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练；
|  |  | 19 | 1.13弹性辅力挂绳（红-长）：长60cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练；
|  |  | 20 | 拉伸范围对应阻力关系： 拉伸范围（%） 33 50 100 150
|  |  | 21 | 阻力（公斤） 8.0 9.2 13.0 18.0
|  |  | 22 | 1.14旋转训练装置：尺寸：525*58mm，碳钢加铝合金材质，承重180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动；
|  |  | 23 | 1.15平衡垫：直径330mm、高60mm，用于训练过程中增加不稳定性；
|  |  | 24 | 1.16柱形垫：直径150mm、长600mm，用于训练过程中体位保持和稳定；
|  |  | 25 | 1.17四维悬吊支撑架，尺寸：2275*2500*2350mm
|  |  | 26 | 1.18四维训练网格：四个方向结构，提供全方位更灵活的训练空间；
|  |  | 27 | 1.19可进行矢状面、冠状面和水平面训练及组合平面训练；
|  |  | 28 | 1.20在悬吊训练同时融合渐进性抗阻训练，便于操作人员灵活选择治疗手段；
|  |  | 29 | 1.21增加训练过程中趣味性，可多人同时进行运动治疗训练；
|  |  | 30 | 1.22配置多样可以针对身体不同部位进行训练；
|  |  | 31 | 1.23应用广泛，儿童康复、骨科康复、老年康复都可以提供完美的解决方案；
|  |  | 32 | 1.24提供多种不同弹性的专业级橡胶管，不同的颜色代表着不同弹性，方便选择；
|  |  | 33 | ▲1.25悬吊调节装置：可任意选择吊点位置，用于吊点力矩和力臂的调整
|  |  | 34 | ▲1.26悬吊滚筒：尺寸：直径≥150mm，长≥450mm，滚动轴为木制，支撑面有软垫保护层，可在悬吊状态下360度旋转；
|  |  | 35 | 1.27悬带连接架：三点力设计，最大承重≥150KG；
|  |  | 36 | 1.28颈部悬带：用于头颈部悬吊固定用；
|  |  | 37 | 1.29沙袋：数量≥6个 重量：0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg，用于做各肢体、躯干渐进式力量训练以及核心肌群稳定性训练；
|  |  | 38 | 1.30弹力训练管：数量≥5个 重量：15磅、10磅、25磅、20磅、30磅，用于做上下肢渐进式力量训练；
|  |  | 39 | ▲1.31、悬吊康复指导配件：
|  |  | 40 | 1.31.1结合悬吊康复技术体系，建立临床治疗处方库，指导临床悬吊康复技术评估和训练；
|  |  | 41 | 1.31.2评估动作分为：起始动作、1级、2级、3级、4级五个级别；
|  |  | 42 | ▲1.31.3评估训练动作每个级别可单独三维立体动画演示
|  |  | 43 | 1.31.4评估动作指导，含核心稳定评估（颈椎、腰椎）和弱链测试（上肢、下肢）
|  |  | 44 | ▲1.31.5所有评估训练动作三维立体动画显示（需提供软件界面的证明材料）
|  |  | 45 | ▲1.31.6可三维立体空间内任意位置视角观察动作（需提供软件界面的证明材料）
|  |  | 46 | ▲1.31.7评估动作标准有文字和动画提示
|  |  | 47 | ▲1.31.8可根据评估结果分析判断，自动推荐训练处方（需提供软件界面的证明材料）
|  |  | 48 | ▲1.31.9完善的评估资料库：含常见13种体格检查动作，记录检查结果，可上传影像资料（需提供软件界面的证明材料）
|  |  | 49 | 1.31.10. 具有儿童悬吊模块，不同配件使用演示，指导儿童悬吊训练实操；
|  |  | 50 | 配置清单：
|  |  | 51 | 四维训练网格 17 片
|  |  | 52 | 四维悬吊支撑架 1 套
|  |  | 53 | 悬吊康复训练器 3 件
|  |  | 54 | 双滑移悬挂设备 1 套
|  |  | 55 | 滑动悬挂设备 3 个
|  |  | 56 | 悬挂绳 1 根
|  |  | 57 | 辅力挂绳（红-长） 2 根
|  |  | 58 | 辅力挂绳 （红-短） 2 根
|  |  | 59 | 弹性辅力挂绳(红-长) 2 根
|  |  | 60 | 弹性辅力挂绳(红-短) 2 根
|  |  | 61 | 弹性辅力挂绳(黑-长) 2 根
|  |  | 62 | 弹性辅力挂绳(黑-短) 2 根
|  |  | 63 | 沙袋（0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg） 1 套
|  |  | 64 | 弹力训练管（10磅、15磅、20磅、25磅、30磅） 1 套
|  |  | 65 | 悬带连接架 1 个
|  |  | 66 | 颈部悬带 1 个
|  |  | 67 | 扣环窄悬带 2 条
|  |  | 68 | 扣环宽悬带 2 条
|  |  | 69 | 头颈悬带 1 条
|  |  | 70 | 握柄 2 个
|  |  | 71 | 握带 4 条
|  |  | 72 | 旋转训练装置（含悬挂绳） 1 个
|  |  | 73 | 平衡垫 2 个
|  |  | 74 | 柱形垫 1 个
|  |  | 75 | 训练滑轮 6 个
|  |  | 76 | S形挂钩 6 个
|  |  | 77 | 训练握杠 1 个
|  |  | 78 | 弹簧挂钩 16 个
|  |  | 79 | 绳夹 4 个
|  |  | 80 | 悬吊滚筒 1 个
|  |  | 81 | 悬吊调节装置 1 个
|  |  | 82 | 标准调节延长杆 4 根
|  |  | 83 | 安装组件 1 套
|  |  | 84 | 训练指导挂图 1 套
2 | 多功能双摇骨科牵引床 （骨科专用牵引床）10张 | 需求参数 | 1 | 规格尺寸：2020x900x500mm；
|  |  | 2 | 床体骨架采用80*40*1.5的矩型碳素钢管焊接，机器人焊接，床体可载重≥240kg；
|  |  | 3 | 床面：采用1.2mm的冷轧钢板。条型设计，便于透气并具有防滑功能；
|  |  | 4 | 背部调节75°±5°；腿部调节37°±5°；调节左右脚分开升降，安全可靠，更便于维护；
|  |  | 5 | 床体采用阿克苏·诺贝尔抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用；
|  |  | 6 | 床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，有暗藏耳形自动锁定装置，拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽；
|  |  | 7 | 配置不锈钢折叠式手摇把,极限保护螺杆,安全、耐磨、轻便省力、无噪音；
|  |  | 8 | 骨科牵引架采用304不锈钢管，表面阳极氧化处理，安装简便，结构稳定，承重强，可实施多种骨科牵引，并配备锻练拉手2个,用于病人在床作恢复训练。（根据客户需求可定制高度）；
|  |  | 9 | 304不锈钢防夹手折叠护栏，表面磷化处理，抗菌防腐，耐酸碱。不锈钢架杆，伸展轻松、安全，便于维护。
3 | PT训练床（电动）1张 | 需求参数 | 1 | 床面参考分段方式：头段、腰腿段，适合不同治疗方式的应用；
|  |  | 2 | 床面参考规格：2040mm(L)×1120mm(W)，其中:头段720mm×1120mm，腰腿段1300mm×1120mm；
|  |  | 3 | 床面头段0~80°可调；
|  |  | 4 | 床面高度调节范围：450mm～920mm；
|  |  | 5 | 床体净重不大于110kg；
|  |  | 6 | 床体最大承重不低于180kg；
|  |  | 7 | ▲具备脚轮制动踏板，一键切换移动或固定状态，保证训练中床体稳固及设备移动的便利性；
|  |  | 8 | 采用进口品牌高性能电机，支撑牢固，顺滑耐用；
|  |  | 9 | 具备急停保护开关，紧急情况下可停止床体运动；
|  |  | 10 | 环保皮面设计，抗菌耐磨，美观实用；
|  |  | 11 | 床板采用医用环保海绵填充，提供良好的支撑性和透气性；
|  |  | 12 | 设备运行时噪声不大于65dB。
|  |  | 13 | 升降调控有手动控制及脚踏控制两种方式
4 | 电脑中频治疗仪2台 | 需求参数 | 1 | 台式机型设计，体积较小，方便移动治疗；
|  |  | 2 | 两维（四电极）干涉波输出；
|  |  | 3 | 输出波形为正弦波、正弦调制波；
|  |  | 4 | 仪器的输出基频为5 kHz；
|  |  | 5 | 干涉波差频频率1~120Hz；
|  |  | 6 | 在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；
|  |  | 7 | 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调，脉冲式吸附方式；
|  |  | 8 | 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；
|  |  | 9 | 吸水海绵湿式电极，电流密度更平均；
|  |  | 10 | ▲四种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2；既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法；
|  |  | 11 | ▲五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高，根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式；
|  |  | 12 | ▲一键飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作；
|  |  | 13 | 治疗结束输出强度自动归零并声音提示；
|  |  | 14 | 吸附电极共有黄、绿两种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕；
|  |  | 15 | 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；
|  |  | 16 | 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。
5 | 电磁场治疗仪1台 | 需求参数 | 1 | ▲两路中频电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗，可同时治疗多个患者或部位；
|  |  | 2 | 7英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观；一键飞梭，操作简便；
|  |  | 3 | 统一台式机型，高档大气，方便移动医疗；
|  |  | 4 | ▲中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调；
|  |  | 5 | ▲中频电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；
|  |  | 6 | F1：促进骨折愈合，干扰电输出，默认基频5000Hz，差频100Hz；
|  |  | 7 | F2：减轻肿胀、缓解疼痛：调制中频电输出，默认基频2000Hz，调制频率80-120Hz；
|  |  | 8 | F3：骨折创伤的辅助治疗Ⅰ，调制中频电输出，基频4000Hz，调制频率4Hz；
|  |  | 9 | F4：骨折创伤的辅助治疗Ⅱ，调制中频电输出，基频4000Hz，差频50Hz；
|  |  | 10 | ※电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然；
|  |  | 11 | 电脉冲延迟技术，避免瞬间高强电流刺激人体，具备过电流保护功能；
|  |  | 12 | ▲磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；
|  |  | 13 | M1：促进骨折愈合，聚焦模式，方波磁场、固定10Hz治疗频率，强度50Gs-300Gs连续可调；
6 | 中医定向透药治疗仪2台 | 需求参数 | 1 | a) 环境温度：5℃～40℃；
|  |  | 2 | b) 相对湿度：30%～75%；
|  |  | 3 | c) 大气压力：700hPa～1060hPa；
|  |  | 4 | d) 电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；
|  |  | 5 | e) 额定输入功率：60VA。
|  |  | 6 | 安全类型：Ⅰ类 BF型
|  |  | 7 | 载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为500μs
|  |  | 8 | 载波频率：2kHz，允差±10％
|  |  | 9 | 调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%
|  |  | 10 | 输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波等
|  |  | 11 | 输出幅度：不高于40V
|  |  | 12 | 输出电流：不超过80mA（500Ω负载）
|  |  | 13 | 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%
|  |  | 14 | 输出强度调节：0～50共51级步进调节
|  |  | 15 | 热疗温度：37℃～50℃
|  |  | 16 | 热疗电源：共分0～5档，温度由低到高增加，其中0档为关闭热疗输出
|  |  | 17 | 具有温度加热提示功能
|  |  | 18 | 定时范围：为0min～99min，步进5min
|  |  | 19 | 治疗模式：中医理疗和药物导入两种模式可自由切换
|  |  | 20 | 治疗处方：每种模式下各9种治疗处方，共计18处方可选
|  |  | 21 | 显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能
|  |  | 22 | 操作界面：10.1英寸LCD显示操作屏，操作方便
|  |  | 23 | 提示功能：具有状态提示、超温提示、通道故障、操作及治疗结束提示功能
|  |  | 24 | 保护功能：具有输出断路、短路及超温保护功能
|  |  | 25 | 输出通道: 两通道独立输出，每路输出可单独调节治疗处方、强度、温度档位、治疗时间，2个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗
7 | 膝关节连续性被动康复器2台 | 需求参数 | 1 | 微电脑智能化控制，(角度显示精确)，技术更先进，功能更完美。
|  |  | 2 | 关节活动角席、患肢搁架调节范围大，能满足临床使用的各种要求。
|  |  | 3 | 患肢搁架采用双侧撑杆，运行平稳，患肢固定简便、舒适、可靠。
|  |  | 4 | 宽视角大屏幕液晶显示，数据直观、准确，给临床纪录及医学研究提供了方便。
|  |  | 5 | 设有超负荷自动反转的安全功能 (力矩控制) ，机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时的力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。
|  |  | 6 | 设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机，为临床使用管理提供了方便。
|  |  | 7 | 有四种工作方式可供选择（常规 毎30分钟终止角度增加1度 毎20分钟终止角度增加1度 ④毎10分钟终止角度增加1度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。
|  |  | 8 | 设有反复往返功能，设置后，机器到了设定的最大屈曲角度后，将在此处往返5度的范围内连续运行三次后才回到起始位，确保锻炼到位。
|  |  | 9 | 机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段的康复锻炼要求。
|  |  | 10 | 配置手控制，病人可自行控制机器的“伸”、“屈”、和“启”、“停”，既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。
|  |  | 11 | 膝关节角度活动范围： —10度～120度
|  |  | 12 | 髋关节角度活动范闺： 10度 ～110度
|  |  | 13 | 机架长度调节范围：小腿330～560mm、大腿310mm ～450mm
|  |  | 14 | 角速度变化范围： 0度/秒～4度/秒 (无级调速)
|  |  | 15 | 电源：AC220V，50Hz
|  |  | 16 | 功耗：≤75VA
|  |  | 17 | 净重：16Kg
8 | 空气压力波治疗仪2台 | 需求参数 | 1 | 手提和床挂两用设计，主机净重2.5×(1±15%) kg；
|  |  | 2 | 4种专业DVT治疗模式；
|  |  | 3 | ▲设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；
|  |  | 4 | ▲实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力；
|  |  | 5 | 过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护；
|  |  | 6 | 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；
|  |  | 7 | 设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调；
|  |  | 8 | ▲时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，治疗完毕后会有声音提示；
|  |  | 9 | 气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。
9 | 康复双杠1套 | 需求参数 | 1 | 参考规格(cm)：335×86～118×75～104.5，矫正板坡度15°
|  |  | 2 | 参考质量：138.0kg
|  |  | 3 | 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座
|  |  | 4 | 材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯
|  |  | 5 | 杠杆直径(cm)：Φ3.5
|  |  | 6 | 杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118
|  |  | 7 | 高度调节范围（cm）：75～104.5
|  |  | 8 | 额定载荷(kg)：≥ 135
|  |  | 9 | 矫正板坡度： 15°矫正板坡度： 15°
10 | 训练用阶梯（双向)1套 | 需求参数 | 1 | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架
|  |  | 2 | 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯
|  |  | 3 | 扶手杠调节范围（cm）：0-25
|  |  | 4 | 扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70
|  |  | 5 | 梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝,深28cm
|  |  | 6 | 阶梯额定载荷(kg)：≥135
|  |  | 7 | 参考规格(cm)：337×83×120～147
11 | 电热恒温培养箱1台 | 需求参数 | 1 | 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。
|  |  | 2 | 无玻璃内门，外门有观察窗。
|  |  | 3 | 微电脑P.I.D.温度控制器，控温精准；
|  |  | 4 | 连续运行或定时运行：0~9999min；
|  |  | 5 | 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
|  |  | 6 | 温度范围：室温+5°C~60°C
|  |  | 7 | 温度均匀度：≤±1°C
|  |  | 8 | 温度波动度：≤±0.5°C
|  |  | 9 | 加温方式：底部加热方式
|  |  | 10 | 箱内循环方式：自然对流
|  |  | 11 | 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警
|  |  | 12 | 温度控制器：LED数码管显示，P.I.D控制器
|  |  | 13 | 内部尺寸W×D×H（cm）：36×37.9×42
|  |  | 14 | 内部容积（L）：57
|  |  | 15 | 外部尺寸W×D×H（cm）：62×55.5×67.2
|  |  | 16 | 搁板：2
|  |  | 17 | 功率（W）：300
|  |  | 18 | 电源：10 220V 50Hz
12 | 转运平车（液压转运车）1辆 | 需求参数 | 1 | 车体外形尺寸：2090mm长×710mm宽（±5mm）（长至摇手，宽至护栏外侧）
|  |  | 2 | 床面尺寸：1900mm长×650mm宽（±5mm）
|  |  | 3 | 车体高低调节范围：565mm(Hmin2)—865mm(Hmax2)（±5mm）从地面离床面板的高度
|  |  | 4 | 护栏尺寸：1020mm（长）×280mm（高）（±5mm）
|  |  | 5 | 背部倾斜角度：0-85°（+0°、-5°）
|  |  | 6 | 氧气瓶套圈：内径128mm,厚5mm，宽20mm
|  |  | 7 | 产品净重：82KG
|  |  | 8 | 工作载荷：175KG
13 | 股四头肌肉训练椅1张 | 需求参数 | 1 | 结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块
|  |  | 2 | 材质：静电喷塑架、镀铬件
|  |  | 3 | 座垫高度(cm)：64
|  |  | 4 | 座面宽度(cm)：53
|  |  | 5 | 升降支架调节范围(cm)：0～10
|  |  | 6 | 小腿垫调节范围(cm)：0～25
|  |  | 7 | 助小腿支架摆动角度：≤110°
|  |  | 8 | 力手柄调节范围(cm)：0～28
|  |  | 9 | 座位额定载荷(kg)：≥135
|  |  | 10 | 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55
|  |  | 11 | 配重块质量(kg)：2kg/块
|  |  | 12 | 配重块数量：4块
|  |  | 13 | 参考规格(cm)：100×105×122
14 | PT训练床2张 | 需求参数 | 1 | 产品净重：40× (1±15% ) kg ；
|  |  | 2 | 床体尺寸：2040mm（长）×1200mm（宽）×450mm（高），误差±10% ；
|  |  | 3 | 床面尺寸：2040mm（长）×1200mm（宽），误差±10% 。
15 | 踝关节矫正训练器1套 | 需求参数 | 1 | 尺寸：39.5×35×20.5cm；
|  |  | 2 | 材质：碳素结构钢、EVA；
|  |  | 3 | 不少于5个角度可调，包括0度、20度、35度、45度、50度；
|  |  | 4 | 最大承重不低于100kg；
|  |  | 5 | 配置：拉筋板*1件。
|  |  | 6 | 有双手扶手
16 | PT训练床（电动）1张 | 需求参数 | 1 | 床面参考分段方式：头段、腰腿段，适合不同治疗方式的应用；
|  |  | 2 | 床面参考规格：2040mm(L)×1120mm(W)，其中:头段720mm×1120mm，腰腿段1300mm×1120mm；
|  |  | 3 | 床面头段0~80°可调；
|  |  | 4 | 床面高度调节范围：450mm～920mm；
|  |  | 5 | 床体净重不大于110kg；
|  |  | 6 | 床体最大承重不低于180kg；
|  |  | 7 | *具备脚轮制动踏板，一键切换移动或固定状态，保证训练中床体稳固及设备移动的便利性；
|  |  | 8 | 采用进口品牌高性能电机，支撑牢固，顺滑耐用；
|  |  | 9 | 具备急停保护开关，紧急情况下可停止床体运动；
|  |  | 10 | 环保皮面设计，抗菌耐磨，美观实用；
|  |  | 11 | 床板采用医用环保海绵填充，提供良好的支撑性和透气性；
|  |  | 12 | 设备运行时噪声不大于65dB。
|  |  | 13 | 升降调控有手动控制及脚踏控制两种方式
备注：供应商可以根据提供的产品型号增加补充参数