## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院宝石能谱CT功能拓展及维保服务项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、宝石能谱CT（GE CT DISCOVERY 750）维保服务：
| 2 | 1、维修保修保养设备名称、规格型号：GE宝能谱石CT Discovery HD750。
| 3 | 2、服务内容：GE宝石能谱CT Discovery HD750整机保修含人工、CT所有配件（高压注射器以及第三方设备除外）。
| 4 | 3、服务要求：
| 5 | 3.1 服务期内，接到医院故障2小时内做出响应，工程师在24小时内到达现场（包括节假日）。
| 6 | ▲3.2 服务机构须能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断Service Key,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，投标文件中提供有效声明函证明文件。
| 7 | ▲3.3服务机构须配备CT设备原厂服务工程师2名，2名服务工程师均须获得CT设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明，须提供原厂资质证书复印件。
| 8 | 3.4 服务期内，对CT设备每年提供4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括（但不限于）设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。
| 9 | 3.5 定期维护服务间隔进行，具体内容包括（但不限于）： （1）系统基本情况检查； （2）图像质量检查； （3）球管使用情况检查； （4）重建系统检查； （5）滑环通讯检查； （6）软件（保证功能软件为最新版本）。定期更换易损耗件，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。保证开机率≥93%以上。
| 10 | ▲3.6 所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害且备件来源合法。
| 11 | 3.7 服务机构提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，投标人须对此进行承诺。
| 12 | 3.8 服务期内，服务商提供的全新球管必须提供其相关的海关报关手续，证明其为全新原装球管。
| 13 | ▲3.9服务机构针对GE宝石CT Discovery HD750应完整准确提供球管性能说明书证明，符合原厂设计参数、技术规格要求详见下表： 响应文件中提供报价型号球管的原版技术白皮书复印件（DATA SHEET），且技术白皮书参数均响应以下技术要求： 3.9.1球管阳极热容量：8.0 MHU； 3.9.2球管焦点设计：单灯丝动态变焦设计，球管焦点大小会随着人体组织的不同，自动变焦； 3.9.3焦点尺寸： （1）小焦点Small Focal Spot (680 max mA) 1.0 x 0.7mm per IEC 60336/2005 0.7 x 0.9mm traditional (Reference Only)； （2）大焦点Large Focal Spot (835 max mA) 1.6 x 1.2mm per IEC 60336/2005 1.2x1.3mm traditional (Reference Only) GSI Focal Spot (890maxmA)[GSIScanningonly] 2.0 x 1.2mm per IEC 60336/2005 1.6 x 1.3mm traditional (Reference Only)； 3.9.4焦点功率要求最大≥100KW，且无时间限制； 3.9.5提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的单层扫描时毫安输出参数（120KV时）：120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥835mA； 3.9.6提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的CT多层扫描时毫安输出参数（120KV时）； 3.9.7球管最大电压≥140KV； 3.9.8阳极靶面角度：7度； 3.9.9球管高压发生器：采用高低压瞬切技术设计以实现系统在0.5毫秒内进行一次80kVp和140kVp的高低压切换； 3.9.10球管持续散热能力≥5.1 kW； 3.9.11最大阳极散热能力〉2100KHU/Min； 3.9.12球管重量：约107KG。
| 14 | 二、功能拓展软件部分
| 15 | ▲1、新增冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件软件系统：一套通过AI实现冠状动脉血管增强 CT 影像自动重建和后处理计算，提高工作效率和冠脉后处理及诊断能力。尤其擅长CTO完全闭塞病变、起源异常、搭桥术后、冠状动脉瘘等特殊复杂病例重建，同时提供斑块与狭窄评估、支架、心肌桥等信息，辅助医生精准诊断。具备修复冠脉CTA运动伪影功能，可显著提高图像质量和诊断准确性；对于急诊场景下心率过快等特殊患者可实现快速高准确性的后处理和诊断结果，需经过临床验证;从而指导临床进行下一步治疗。
| 16 | ▲2、资质要求： 国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。
| 17 | 3、硬件要求：要和现有的AI服务器兼容。
| 18 | 4、冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件软件配置：
| 19 | ▲4.1冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件具备国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证。注册证适用范围用于辅助检测成人冠状动脉粥样硬化患者的50%及以上疑似血管狭窄和该血管上是否合并存在斑块。
| 20 | ▲4.2所投产品具备冠脉CTA功能模块，需经过临床验证，疾病检测敏感性和特异性均达到90%以上。
| 21 | ▲4.3所投产品具备修复冠脉CTA运动伪影功能，可显著提高图像质量和诊断准确性。
| 22 | ▲4.4所投产品具备冠脉CTA功能模块，对于急诊场景下心率过快等特殊患者可实现快速高准确性的后处理和诊断结果。
| 23 | ▲4.5所投冠脉CTA产品，平均图像后处理时间＜6分钟。
| 24 | ▲4.6所投产品具备冠脉CTA在不同钙化负荷下，DL 算法诊断 CCTA 主干管腔狭窄的曲线下面积与视觉法比较，差异均无统计学意义。
| 25 | ▲5 自动生成中文报告。
| 26 | 6、 报告模版可以根据医院要求进行个性化配置。
| 27 | 7 、胶片智能筛选和排版。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5