## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院创伤中心医疗设备采购项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备基本信息：
| 2 | 1、创伤治疗车1台 2、医用升温毯1台 3、电动骨钻（骨髓枪）1台 4、输血加温加压仪1台 5、医用外伤冲洗机1台 6、恒温箱1台 7、自动气压止血仪2台 8、抗休克裤1套 9、转运呼吸机1台 10、转运监护仪1台 11、指夹式脉搏血氧仪1个
| 3 | 二、设备核心技术与配置参数要求：
| 4 | （一）、创伤治疗车 1.规格:790*490*1200mm 2.车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度 1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀； 3.台面：台面材质为冷钢喷塑材质，台面配有 304 材质不锈钢护栏，台面上配加厚透明软玻 璃； 4.正面：配置三层彩色抽屉，每层抽面高度约 295mm，内部使用尺寸约 465*370*101mm. 5.左侧：除颤器平台、扶手、中控锁控制正面；大号不锈钢网篮内部尺寸： 150*85*715mm，小号不锈钢网篮内部使用尺寸：150*85*478mm，网丝厚度 3mm。 6.右侧：内部尺寸：446*146*996mm； 7.底部：车体四周安装有防撞装置；5 寸豪华万向静音轮，其中 2 只带刹车功能，脚轮材料 为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
| 5 | （二）、医用升温毯 1、设备用途:医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环，提高人体免疫力的医疗设备，它替代了我国医疗领域沿用了几十年的病人保温设备，解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。 2、操作方式：一键飞梭式旋钮操作，简单快捷。 ▲3、 显示方式：≥5寸彩色液晶屏，中文菜单，直观易懂。 4、一种用于充气式保温系统的自锁风管接头，方便灵活，密封性好。 5、出气口温度探头设计，控温精度高。 6、1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好。 ▲7、 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强。 8、医用升温毯温度设定值包含室温、32～43℃；步进1℃，误差±1.5℃，并 具备档位快捷键：室温、32℃、38℃、43℃四个档位，一键可调，直达目标温 度档位。 9、工作方式：连续工作 ▲10、超温报警：高于设定温度3℃时报警停止工作；低温报警：低于设定温度 3℃时报警；加热盘报警：加热盘使用期超过理论寿命报警。 11、累计计时：最大255h,计时精度：≤±1min 12、医用升温毯风速：医用升温毯可设置高风速两档和低风速三档。 低风速：一档16±1Km/h 二档22±1Km/h 三档27±1Km/h 高风速：四档31±1Km/h 五档34±1Km/h 13、医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音≤49db 14、医用升温毯总功率≤350VA 15、具有计算机软件著作权登记证书 16、通过电磁兼容检测 17、使用年限:十年
| 6 | （三）、电动骨钻（骨髓枪） 1、尺寸：113mm*118mm*38mm，允差不大于±10％。 ▲2、额定转速：申池满电时，1150r/min，允差不大于±10％。 3. 空载噪声：≤75dB(A计权)。 4、径向圆跳动：≤0.1mm。 5.、轴向移动：≤0.5mm。 6、表面湿度：空载运行5min，表面温度<50C ▲7、输出扭矩：≥0.8N-m。 ▲8、输出力矩：电动骨钻手机连接穿刺针时，输出力矩应>0.4Nm。 9、过充保护：产品在充申完成后，自动停止充电。 10、过载保护：产品使用时穿刺针禺到较大的阻力时，产品应停止运行 11、刹车功能：松开控制按钮，刹车时间≤1.5s: ▲12、么夹持力：电动骨钻手机与穿刺针连接的夹持力应>IN。 ▲13、充电保护：电动骨钻在充电状态时，不能运行。 ▲14、工作指示灯：工作时，工作指示灯常亮。不工作时工作指示灯常闭 ▲15、耗材：配合专用的一次性使用骨髓穿刺针进行临床
| 7 | （四）、输血加温加压仪 1、一台主机同时具备双通道输液加温、双通道输液加压和双通道液体断流气泡检测功能接口; 2、安全报警功能包括:双重独立超温报警、欠压报警、超压报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、输液监控报警、电池低电量提示、加热管未就绪提示; ▲3、具有快速10秒内完成旋钮，一个旋钮操作就可快速完成四个通道参数设置; 4、温度设置范围33~41°C，步进值0.1°C: 5、温度精度:0.1°C; 6、具有双重独立超温报警保护:当加热管的温度高于43°C时，触发第一级超温报警保护;当加热管的温度高于44°C时，触发第二级超温报警保护; 7、加温管可选长度10种，包括0.5米2.4米; 8、压强设定范围:5～300mmIIg: ▲9、压强准确度误差:±2mmHg; ▲10、加压速度:500ml加压袋内压强达到300mmHg所需时间15秒; 11、采用高透明材质加压袋，可随时观察液袋余量; 12、主机可适配多种规格加压袋: 13、具有双通道输液监控功能，两个通道独立工作，具有独立开关，互不干扰; 14、当输注管路出现断流情况时，输液监控器自动夹闭，设备发出声光报警; 15、主机内置电池，工作时间3小时; 16、主机防潮保护级别:IPX3; 17、电源:a.c.100-240V,50/60Hz 18、输入功率:200VA; 19、主机重量:3kg。
| 8 | （五）、医用外伤冲洗机 ▲1、清水冲洗功能：最小流量时扬程＞10cm；最大流量时扬程＞170cm ▲2、洗液冲洗功能：冲洗扬程＞10cm ▲3、生理盐水冲洗功能：冲洗扬程＞10cm ▲4、出水温度：在自动模式下，清水温度在25℃~39℃范围内可调，允差±2℃。 ▲5、清水冲洗功能：350ml/min~3000ml/min范围内可调，流量调节允差±25%。 6、洗液冲洗功能：流量＞100ml/min 7、生理盐水冲洗功能：流量＞100ml/min 8、自动洗液冲洗时间为：10s，允差±5% 9、自动清水冲洗时间为：180s，允差±5% 10、手动洗液冲洗时间为：20s，允差±5% 11、手动清水冲洗时间为：300s，允差±5% 12、手动生理盐水冲洗时间为：180s，允差±5% 13、具有自动工作菜单：按照预设程序可自动进行冲洗(清水+洗液） ▲14、具有手动工作菜单：手动选择不同冲洗通道（清水、洗液、生理盐水） 15、具有自洁菜单：按照预设程序进行管路清洗，自洁时间30s 16、具有打印菜单：可打印冲洗凭证 17、具有设置菜单：对系统信息进行设置 18、 触摸显示屏：使用7寸彩色液晶显示屏，显示清晰，触摸操作灵敏可靠； ▲19、语音功能：手动工作菜单下功能操作有语音播报；冲洗结束有冲洗结束语音提示。冲洗治疗操作更加人性化。 20、扫码功能：能自动识读一维码或二维码信息，实现信息扫描录入。 21、脚踏开关：可通过脚踏开关进行冲洗的开始和暂停 ，提升冲洗治疗的可操作性。 22、多功能冲洗手柄：可直接在冲洗手柄上进行冲洗的开始和暂停，更加便于操作人员的使用。 23、冲洗周期：> 15min 自动模式下完整的冲洗周期，共5个周期。 24、具有防干烧保护功能；当检测到没有清水流经时，加热器停止加热，并有声音及弹窗提示 25、具有防高温保护功能：当检测到清水温度≥50℃时，温度允差±5℃，加热器自动断电停止加热，并有声音及弹窗提示 26、具有三种冲洗方式：触摸屏控制、脚踏开关控制、冲洗手柄控制 27、冲洗管路长度≥1400mm
| 9 | （六）、恒温箱 ▲1、有效容积：≥280L ▲2、温控范围：2-48℃（每度可调可控），LED触摸显示屏。 ▲3、箱体尺寸：≥595×≥570×≥1445mm。 4、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 5、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 6、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。 ▲7、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 8、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 9、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 10、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 11、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 12、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 13、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
| 10 | （七）、自动气压止血仪 1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用； 2、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；功率：18VA； 3、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制； 4、工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa； ▲5、工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟； ▲6、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； ▲7、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为3kPa，防止患者心、脑突然缺血； ▲8、断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全； ▲9、紧急阀门装置：可手动紧急放气； ▲10、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定； 11、工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)； 12、提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，将有5次“滴—滴—滴”提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器持续“滴”声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续“滴”声提示； 13、外观尺寸：一体成膜ABS材质，长220mm宽161mm高292mm； 14、延长导气管尺寸：长度不小于4m； ▲15、止血袖带尺寸：超大号袖带：长1020mm宽140mm2条，大号袖带：长980mm宽86mm2条，中号袖带：长750mm宽75mm2条，小号袖带：长440mm宽62mm2条； 16、推车：标配推车一台；
| 11 | （八）、抗休克裤 1、裤体、三个压力表和一个脚踏气泵。 2、便携式提包:规格:长110cm,展开宽136cm； 3、成人全下肢(含腰部)； 4、规格:(LxWxH)35x17x28cm,重量:5.2Kg/套 5、促进血液上流，防止休克和止血骨折固定。
| 12 | （九）、高端转运呼吸机 一、整机与显示要求 1. 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试。 2. 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。 3. 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。 4. 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 5. ▲电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时，呼吸机整机重量≤6.5kg 6. 高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。 7. 提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。 8. ▲可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。 9. 可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。 10. 可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。 11. ▲无消耗型氧传感器，无需校准和更换。 12. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 13. ▲采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。 14. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 15. ▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 16. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。 17. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。 二、环境适应性要求 1. 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 2. 最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。 3. 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。 4. 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。 三、呼吸模式及功能 1. ▲标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），无创通气模式和氧疗模式。 2 ▲呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 3. 标配动态肺视图。 4. 标配增氧、吸痰、吸气保持功能。 5. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 6. 配脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。 四、设置参数 1. 潮气量：20ml—4000ml 2. 吸气压力：1—80 cmH2O 3. 呼气末正压：0—50 cmH2O 4. ▲吸入氧浓度：21—100% 5. 吸气时间：0.1—10s 6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% 9. 氧疗流量：2—80L/min 五、监测参数和报警 1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。 3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 六、信息化功能要求 1. ▲信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
| 13 | （十）、转运监护仪 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2.▲转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。 3.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。 4.整机重量＜1Kg，小巧便携。 5.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7.整机无风扇设计。 8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 10.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 11.可选配内置有创血压监测。 12.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min 13.可选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。 14.可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测。 15.可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块。 16.▲可选配微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能。 17.可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。 18.支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。 19.▲支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。 20.▲转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。 21.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 22.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 23.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 24.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 25.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料 26.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 27.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 28.可显示弱灌注指数（PI）。 29.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 30.提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。 31.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。 32.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 33.≥800条NIBP测量结果回顾。 34.≥40小时全息波形回顾。 35.≥100小时趋势数据回顾。 36.通过国家III类注册和FDA认证。 37.产品设计使用年限≥10年。
| 14 | （十一）、指夹式脉搏血氧仪 1.显示方式:OLED 2.显示血氧饱和度显示:70-100%，±2% 3.脉率显示:25-250BPM，±1%或±1BPM 4.功耗:小于30mA 5.尺寸:58*32*34mm 6.重量:约54g(包括两节7号电池)
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5