## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 血液透析滤过机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 设备用途：主要用于对慢性、急性肾功能不全、肾功能急剧衰竭病症进行血液透析（HD）、血液透析滤过(HDF)、血液滤过(HF)治疗。
| 2 | 主要技术要求：
| 3 | 支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF和On-line HF的治疗模式。
| 4 | 设备使用期限≥10年。
| 5 | 密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≥100ml。
| 6 | 清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学/热消毒90℃以上,除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒。
| 7 | 可使用10ml、20ml、30ml、50ml注射器，自动检测注射器型号。
| 8 | 具有电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。
| 9 | 内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据，可维持机器全功能（包括血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵等），工作时间不少于30分钟。
| 10 | 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。
| 11 | 标配放置血透机专用消毒液（柠檬酸、次氯酸钠等5L/10L桶装）支架，适配血透机旁空间，耐腐蚀、易清洁。
| 12 | 支持标准配置有通讯接口组件，并可直接链接专业管理系统。
| 13 | 标配在线血压计组件，支持多种测量模式。
| 14 | 标配在线KT/v功能，用于评价透析治疗的充分性。
| 15 | 标配在线血容量监测功能。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注